**附件1**

**中药熏蒸床技术参数及性能描述**

**一、技术参数**

1. 电源：AC 220V
2. 电源频率：50Hz
3. 输入功率：2300VA
4. 熏蒸仓内的温度可在35～70℃范围内调节
5. 熏蒸时间可在1～99min范围内调节，在水量充足的情况下，连续工作时间不少于8个小时
6. 熏蒸床的蒸汽发生器容积≥3000ml，最大熏蒸量≥650ml/h
7. 工作噪声：≤65dB（A计权）

**二、性能描述**

1. ★采用4区（1区、2区、3区、4区）单控方式，每个区域可独立使用，也可多区组合使用。
2. 四区独立（颈区、肩背区、腰臀区 、下肢区）每区可投放不同病症的药物进行熏蒸，四种病症可以同时治疗，针对性强、治疗效果明显。
3. 各区均设置温度传感器，对实时温度进行监测，在设定范围内恒温控制。
4. 配备LED显示屏，显示每个区域的实时温度，方便医护人员查看。
5. ★每区均配有送风装置，并设计了独立的风道，使熏蒸温度更加均匀。
6. 具备自动进水、水位检测功能。治疗过程中，药液缺少，设备自动补水。（此功能需外接水源）
7. 具有防干烧保护、并有声响报警提示，保障患者的安全。
8. ★熏蒸仓防溢流设计，当熏蒸仓内水位超过安全界限，自动将多余液体通过排水管排出，防止液体溢出熏蒸仓。
9. 床面熏蒸区域根据病人的熏蒸部位可自由组合，使药蒸汽集中于熏蒸部位。便于临床治疗。
10. 具有自动排水、手动排水两种方式，多一份选择，多一份保障。
11. 配置漏电保护装置和冷凝水回收装置，确保临床使用安全。

**三、商务要求：**

 ★1、产品质保期：2年

**四、评分标准**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分因素** | **权值(分)** | **评分标准** |
| 1 | 报价 | 60  | 所有报价的最低报价确认价为基准价，报价得分＝（基准价/确认价）×价格权值。 |
| 2 | 技术参数指标质量 | 35 | 能完全响应采购需求的得满分，每有一项负偏离扣5分，不能满足的不得分。 |
| 3 | 售后服务 | 5 | 所有售后服务质保期最长的为基准数，最终得分=（各公司报的质保期数/基准数）×权值 |
| 总 分 | 100 |  |