**附件2**

**病人监护仪（转运型）技术参数**

**一、技术参数**

1、适用于成人的监测。

2、转运监护仪，满足救护车，通过相关转运标准。

3、≥5英寸彩色触摸显示屏，小巧便携。

4、IP44防尘防水，易清洁和适用医院内外不同临床救治环境。

5坚固耐用，抗1.2米6面跌落，满足转运过程中的复杂临床救治环境。

6、整机无风扇设计。

7、内置锂电池供电，支持≥5小时的持续监测。

8、内置DC电源接口，可以进行车载充电。

9、标配3-5导心电，呼吸，血氧、无创血压，2通道有创血压及模拟输出/除颤同步。

10、转运监护仪支持插入同品牌插件式监护仪插槽作为参数模块使用，即插即用。

11、具有多导心电监护算法 ，同步分析至少2通道心电波形，能够良好抗干扰。

12、心率测量范围：成人15 -300 bpm。

13、波速提供50mm/s，25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s可选。

14、滤波模式提供诊断模式（0.05 -150Hz），监护模式（0.5 -40Hz），ST模式（0.05 - 40Hz），手术模式（1-20Hz）。

15.、可显示弱灌注指数（PI）。

16、提供双通道体温测量，并提供双通道温差显示。

17、IBP测量范围：-50 – 360 mmHg，提供实时PPV测量。

**二、评分标准**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分因素** | **权值(分)** | **评分标准** |
| 1 | 报价 | 60  | 所有报价的最低报价确认价为基准价，报价得分＝（基准价/确认价）×价格权值。 |
| 2 | 技术参数指标质量 | 35 | 能完全响应采购需求的得满分，每有一项负偏离扣5分，不能满足的不得分。 |
| 3 | 售后服务 | 5 | 所有售后服务质保期最长的为基准数，最终得分=（各公司报的质保期数/基准数）×权值 |
| 总 分 | 100 |  |