附件一

**音频电疗机采购参数**

用途：

 1.本机具有消炎、消肿、止痒的作用

 2.促进神经血管功能恢复的作用。

特点：

 1.设有输出先回零保护装置。

 2.数字显示，输出强度直观明了

 3.治疗定时时间到声光提示，并自动停止输出。

技术指标：

1. 输出频率：分1、1.5、2、2.5、3kHz共五档，允许偏 差±10%

2.输出电流（等幅正弦波负载500Q+10%）：输出电流0~50mA，分强、弱二档，连续可调。
3.输出电流稳定度：当负载阻抗变化+50%时，输出电流变化<5%。
4.定时时间：分10、15、20、25、30、40、50、60min八档，允许偏差+10%。
5.使用电源：~220V，50Hz。额定输入功率：20VA。
6.工作 制：连续工作时间≥4h。
7.使用环境：环境温度为5°~40°℃，相对湿度≤80%。