**附件1：**

**一、胎儿监护仪技术参数**

1、监护参数：胎心率，宫缩压力，胎动。

2、8.4"TFT真彩液晶屏,分辨率达800×600。显示屏可0－70度翻转，可平放或壁挂。

3、具备胎心率正常范围标识功能，具备胎心率曲线显示。

4、显示并打印胎心率，宫缩压力曲线、胎动标记、事件标记。

5、胎心率监护探头：12晶片探头,超声发射频率:2MHz（提供检测报告证明）。

1. 胎心率探头、宫缩压力探头采用防水设计。

7、胎心率测量范围：30-240BPM，胎心准确度±1BPM。（提供检测报告）

8、宫缩压力探头：测量范围0-100单位；50％、100％、200％三档增益调节；0、5、10、20四档宫压基线可选。

9、胎动记录：手动/自动可选。

10、内置易装纸热敏打印机，走纸速度1、2、3cm/可调，支持档案快速打印。打印浓度1~5档可调，支持定时打印功能。

11、可自动存储25个档案数据，单个档案最多可以存储72小时以上的数据，档案总时长可存储680小时档案数据，可回放并选择输出打印，关机后数据不丢失。

12、报警方式：智能声光报警，监护心率异常（上下限报警）、胎心信号质量指示、报警延时0~30秒可调（5s/档）。

13、支持多种联网方式：可通过有线网络、医用无线网络与中央站组成网络系统。

**商务条件：质保期至少1年。**

**二、评分标准**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分 因素** | **权值(分)** | **评分标准** |
| 1 | 报价 | 60 | 所有报价的最低报价确认价为基准价，报价得分＝（基准价/确认价）×价格权值。 |
| 2 | 技术参数指标质量 | 35 | 能完全响应采购需求的得满分，每有一项负偏离扣5分，不能满足的不得分。 |
| 3 | 售后服务 | 5 | 所有售后服务质保期最长的为基准数，最终得分=（各公司报的质保期数/基准数）×权值 |
| 总 分 | | 100 |  |