## 大邑县人民医院呼气试验测试仪购置项目

## 比选文件

## 项目名称：呼气试验测试仪购置项目。

## 预算金额：人民币40000.00元。

三、比选申请人参加本次比选活动，应当具备下列条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；未处于财产被接管、冻结、破产状态，未处于有关行政处罚期间，未处于投标禁入期内。

6、法律、行政法规规定的其他条件：

6.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同比选申请人，不得参加同一合同项下的比选活动。

6.2供应商单位及其法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录。

6.3拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的比选申请人参加本次比选活动；

- 本项目不接受联合体参加比选；

8、采购产品为医疗器械，供应商须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供供应商经营该产品的许可／备案证明材料；所投产品须符合《医疗器械注册与备案管理办法》要求并提供产品的注册／备案证明材料。

## 四、主要技术参数

1、仪器检测通道数≥10，一次可插入样本≥5组；

2、仪器预热时间≤30分钟，快速启动检测，测量一组样本（底气与样气各一袋）的时间≤3min,每个样品分析时间≤100秒；

3、工作站软件为中文操作系统，具有强大的数据库储存和网络打印功能；可连接医院现有HIS、LIS系统，方便操作。

4、仪器智能化一键式操作完成测量，无需任何外源气体每周甚至每天人为校正。

▲5、重复性：标准误差值C.V.应不超过±2%。（必须提供具有国内CMA认证或CNAS认证的第三方检测报告辅证）

▲6、精确性：对标准样本进行 10 次测量的标准误差δsd不超过0.3‰。（必须提供具有国内CMA认证或CNAS认证的第三方机构检测报告辅证）

7、样本CO2浓度范围涵盖：1%～6.0%，所需样本体积：≥100ml/袋

▲8、仪器必须为开放型设备,不得限制其它品牌碳13药盒的使用；（由投标商出具承诺函承担相应售后责任）

▲9、仪器能匹配挂网单价最低的碳13试剂药盒，且成人剂量≥75毫克；（必须提供四川省药械采购平台挂网截图和厂家碳13药盒使用说明书）

## ★五、商务要求

1、交货时间

自合同签订之日起30日内完成交货及安装调试；

2、交货地点

大邑县人民医院；

- 3.支付方式

合同签订货物安置验收合格后，采购人签署《验收结算书》后，中标人向采购人提供有效合法发票后15日内支付合同总金额的95%，装备安装调试并验收合格之日起满一年后无质量问题，采购人收到中标人提供的有效合法发票15日内无息支付合同总金额的5%；

4、售后服务

4.1.质量保证期：自采购人验收合格之次日起≥3年，质保范围为整机质保。从采购人验收合格之次日起算，终生维修，在设备质量保证期内，设备维修维护产生的所有费用（含零配件费用）均由供应商承担；在设备使用期间供应商应保证终生零配件供应；供应商中标后，在合同签订时需提供质量保证期的承诺函。质量保证期外的维修费用由采购人承担，供应商提供该设备所需的维修零配件应低于本次投标的零配件报价的80%的价格（投标人需提供含价格的零配件报价单），且保证在以后市场价下降时相应下调。所涉及的软件部分须终生升级换代，并提供全套技术资料（相关费用包含在本次报价中）。

4.2.供应商负责派合格的工程师到用户现场进行设备安装、调试，达到正常生产要求，采购人经验收合格后签字确认。国产设备生产日期须在交货日期前6个月以内生产，否则采购人不予验收。

4.3.培训：

培训：供应商需为采购人提供现场培训，受训人员为至少2名（含2名）工作人员（1名医师/技师、1名工程师），受训人员接受培训后需达到熟练掌握中标设备的操作规程与技能，并具有解决日常维护和基础维修的能力；供应商需提供持续的提高专业应用技能及学术支持平台；

供应商需为本项目配备不少于一名维修工程师，（提供工程师名单和联系方式（手机号或座机号））或供应商提供书面承诺函，承诺中标后1个月内，在项目所在地省份提供维修工程师进行服务（提供供应商的承诺函原件）；

4.5中标产品出现质量问题，供应商在接到采购人通知后立即响应，并在4小时内派专业技术人员到达采购人现场，24小时内解决问题，24小时内不能修复的，供应商必须及时提供同型号备用设备确保临床使用。

5、供应商特殊资格条件

采购产品为医疗器械，供应商须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供供应商经营该产品的许可／备案证明材料；所投产品须符合《医疗器械注册与备案管理办法》要求并提供产品的注册／备案证明

六、综合评分明细表

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 30分 | 以本次最低有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)*30%*100。 |
| 2 | 技术参数指标质量 | 60分 | 投标人完全满足“技术参数要求”要求，没有负偏离的得50分。如有偏离则按照以下要求扣分，扣完为止： 1、投标人针对“技术参数要求”中一般技术参数条款的响应得分规则如下（一般技术参数条款指未标注“▲”的条款）：一般技术参数条款响应得分=（投标人满足一般技术参数条款的数量÷技术参数要求中一般技术参数条款的总数量）×10分。 2、投标人针对“技术参数要求”中“▲”技术参数条款的响应得分规则如下：“▲”技术参数条款响应得分=（投标人满足“▲”技术参数条款的数量÷技术参数要求中“▲”技术参数条款的总数量）×50分。 注： ①文件以一级序号数字（如“1.”“2.”“3.”…）为一条（标题除外）；数字序号下有多级序号的，以最小级数字序号为一条； ②针对标注“▲”号的技术参数，若技术参数要求提供对应证明材料，应按要求提供；若技术参数未要求提供证明材料，投标时需提供生产厂家的印刷资料或生产厂家的说明书或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告等，若未提供有效证明材料则该参数将被视为不满足； ③针对一般条款的技术响应，若技术参数要求提供对应证明材料，应按要求提供，否则对应技术参数条款将视为不满足。 |
| 3 | 实施方案 | 10分 | 根据投标人针对本项目提供的实施方案来进行综合评审，方案包含但不限于以下内容：①供货及运输方案、②质量保证措施、③安装调试方案、④售后响应时间及服务方案、⑤应急相应机制。 以上提供齐全、分析准确、有详尽的解决方案、且完全符合本项目实际需求的得20分；每有一项内容缺失的扣2分；每有一项内容有缺陷或不合理或不具有针对性和操作性的扣1分，扣完为止。 注：内容有缺陷或不合理或不具有针对性和操作性是指：方案内容过于简略、对要求内容未进行必要的详细描述、不完全满足采购人需求、涉及的相关国家、行业标准、规范与本项目要求不一致、凭空编造、逻辑漏洞、前后内容无法连贯等。 |

注：评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

以上所有内容标注“★”是实质性要求，供应商必须达到，未达到不能参与投标；“▲”是供应商根据评分进行响应的条件，即能够满足即得分，不能满足即扣分。